SJ20型输血输液加温仪技术参数

1，电源：220V、50/60Hz  功率：150W

2，通道数：双通道

★3，显示方式：彩色液晶屏显示，包括运行状态，运行时间，设定温度，实时温度，报警信息等

4，加温方式：加温套管全程包裹输血输液管路，管路无裸露

5，控温精度：控温精度≤±1℃

6，温度显示：实时显示加温温度，显示精度：﹢0.1℃

7，运行方式：连续运行或定时运行，定时运行时间设置范围为0～99h59min，调节步进1min

8，温度设置：可设置的范围为33.0～41.0℃，调节步进0.1℃

9，加温速率：预热时间快，加温套管从室温加温到37℃时间＜1min

10，高温报警：加温套管的温度超过42.5℃，设备自动切断加热电源并发出报警

11，低温报警：开机运行5分钟后，加温套管的温度低于31.5℃，发出报警

12，加温异常报警：加温仪测温异常能自动切断加热电源并发出报警

★13，体积小巧重量轻：宽/高/厚 105×161×90mm，净重约1.2Kg

配置清单

主机      1台

加热套管  2条

说明书    1本

保修卡    1本